проект

# ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ

РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

## Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й

# С Т А Н Д А Р Т

#### Р О С С И Й С К О Й

Ф Е Д Е Р А Ц И И

### ГОСТ Р

ГЕМОТРАНСФУЗИОННЫЕ СРЕДЫ

Требования к контролю качества

##### Издание официальное

МОСКВА

## ИПК Издательство стандартов

2 0 0 5

ПРЕДИСЛОВИЕ

1 РАЗРАБОТАН Общероссийской общественной организацией «Российская ассоциация трансфузиологов» совместно с Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийский научно-исследовательский институт стандартизации и сертификации в машиностроении»

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК _____________

3 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от “_____”_____________2005 г. №_________

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Ростехрегулирования

Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р _______

Гемотрансфузионные среды. Требования к контролю качества

Дата введения ___________

# 1. Область применения

Настоящий стандарт распространяется на гемотрансфузионные среды, приготовленные организациями службы крови, и устанавливает требования к контролю качества крови и ее компонентов, направленные на обеспечение безопасности, биологической полноценности и клинической эффективности крови и ее компонентов в течение всего срока годности с какой бы целью они не использовались.

Требования к контролю качества гемотрансфузионных сред осуществляются в соответствии с принципом единства требований к крови и ее компонентам, произведенным в Российской Федерации, с целью обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, а также охраны окружающей среды от опасностей, источником которых может стать донорская кровь и ее компоненты в процессе их заготовки, обследования, хранения, транспортировки, применения и утилизации.

2. Общие положения.

2.1 Для гемотрансфузионных сред, получаемых из крови или плазмы человека, исходным материалом являются клетки и жидкая часть крови - плазма. Гемотрансфузионные среды, получаемые из крови или плазмы человека, обладают рядом особенностей в силу своей индивидуальности и сохранения иммунологической характеристики донора, а также риска передачи патогенов, содержащихся в крови конкретного донора.

2.2 Поскольку качество готовой гемотрансфузионной среды определяется всеми этапами производства, включая отбор и обследование доноров, все операции по заготовке крови и ее компонентов, приготовлению, хранению и транспортировке гемотрансфузионных сред должны выполняться в соответствии с принятой системой обеспечения качества, и не создавать риска для получателей из-за нарушения условий безопасности, качества или эффективности. Ответственность за выполнение этих требований несут руководители и все работники организации службы крови

2.3 Для достижения этой цели в организации службы крови должна быть создана система обеспечения качества, включающая в себя организацию контроля качества.

Следует документально оформить в полном объеме требования к системе обеспечения качества и организовать контроль эффективности ее функционирования. Все звенья этой системы следует укомплектовать квалифицированным персоналом, обеспечить необходимыми помещениями, оборудованием и пр. Ответственность за функционирование системы возлагается, в первую очередь, на руководителей

2.4 Все операции и процедуры должны быть четко регламентированы и периодически пересматриваться с учетом накопленного опыта. Следует контролировать стабильность приготовления гемотрансфузионных сред с заданным качеством в соответствии с настоящим стандартом.

2.5 Следует обеспечить все необходимые условия для выполнения требований настоящего стандарта, в т.ч. включая наличие:

a) обученного и аттестованного персонала;

б) необходимых помещений и площадей;

в) соответствующего оборудования и системы обслуживания;

г) материалов, средств упаковки и маркировки, удовлетворяющих заданным требованиям;

д) утвержденных инструкций и методик;

е) требуемых условий хранения и транспортировки.

2.6 Инструкции и методики должны быть конкретными, изложены ясно и однозначно в письменной форме.

2.7 Персонал должен быть обучен правильному выполнению инструкций.

2.8 В процессе производства следует составлять протоколы (заполняемые в рукописной форме и/или с использованием технических средств), документально подтверждающие фактическое проведение предусмотренных инструкциями технологических стадий и получение гемотрансфузионных сред требуемого качества в количестве, соответствующем установленным нормам. Все отклонения необходимо расследовать и протоколировать в полном объеме.

2.9 По возможности организации службы крови следует сохранять индивидуальные образцы крови для облегчения проведения в случае необходимости ретроспективного анализа.

2.10 Должна быть организована система, позволяющая прослеживать движение каждой единицы гемотрансфузионной среды на всех этапах ее прохождения, начиная от донора и до применения.

2.11 Рекламации на качество гемотрансфузионных сред следует тщательно рассматривать, а причины ухудшения качества расследовать с принятием соответствующих мер по их предотвращению.

3. Контроль качества

3.1 Контроль качества включает в себя отбор проб, проведение испытаний (анализов) и оформление соответствующей документации. Инструкции по организации, документированию и выдаче разрешения на выпуск готовых гемотрансфузионных сред должны включать в себя проведение всех необходимых испытаний и запрещать использование готовой продукции до подтверждения соответствия качества установленным требованиям.

3.2 Основные требования к контролю качества.

3.2.1 Наличие необходимых помещений и оборудования, обученного персонала, утвержденных методик по отбору проб, проверке и проведению испытаний неапробированной крови и готовых гемотрансфузионных сред.

3.2.2 Проведение отбора проб аттестованным персоналом в соответствии с методиками, утвержденными отделом контроля качества.

3.2.3. Проведение испытаний аттестованными (валидированными) методами.

3.2.4 Составление протоколов (заполняемых рукописным способом и/или с применением технических средств), подтверждающих фактическое проведение всех необходимых отборов проб, проверок и испытаний, а также регистрацию любых отклонений и расследований в полном объеме.

3.2.5. Подтверждение того, что готовая продукция содержит активные ингредиенты по качественному и количественному составу, соответствующие требованиям к качеству, указанным в настоящем стандарте.

3.3 Цель контроля качества - не допустить к использованию гемотрансфузионных сред, не удовлетворяющих требованиям качества. Служба контроля качества выполняет исследования, проверки и участвует в принятии любых решений, касающихся качества продукции.

3.4 В каждой организации службы крови должен быть отдел контроля качества, независимый от других подразделений. Руководитель этого отдела должен иметь необходимый опыт и квалификацию. Для выполнения своих функций отдел должен быть обеспечен всеми необходимыми ресурсами.

3.5 На отдел возлагаются обязанности по проведению необходимых испытаний, разработке, аттестации (валидации), внедрению всех инструкций (методик) по контролю качества; хранению контрольных образцов; обеспечению контроля стабильности продукции; участию в расследовании рекламаций, связанных с качеством продукции, и т.п. Все эти функции должны выполняться в соответствии с утвержденными инструкциями с оформлением протоколов (при необходимости).

3.6 Сотрудники отдела контроля качества должны иметь доступ во все производственные помещения для отбора проб и проведения анализа

4. Требования к качеству гемотрансфузионных сред

4.1 Цельная кровь

| Параметр, который необходимо проверить | Требования качества (спецификация) | Частота проведения контроля | Кем осуществляется контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| ABO, Rh (D) | Типирование | Все дозы | Лаборатория серологии |
| Анти-ВИЧ и p24 | Негативный в одобренном скрининг-тесте | Все дозы | Лаборатория скрининга |
| HBsAg | Негативный в одобренном скрининг-тесте | Все дозы | Лаборатория скрининга |
| Анти-ВГС | Негативный в одобренном скрининг-тесте | Все дозы | Лаборатория скрининга |
| Сифилис | Негативный в скрининг-тесте | Все дозы | Лаборатория скрининга |
| Объем | 450 мл  10 % объема без антикоагулянта Нестандартная донация должна быть маркирована соответствующим образом* | 1% всех доз, не менее 4 доз в месяц | Отдел переработки |
| Гемоглобин | Не менее 45 г/доза | 4 дозы в месяц | Лаборатория контроля качества |
| Гемолиз в конце хранения | Не более 0,8 % эритроцитов | 4 дозы в месяц | Лаборатория контроля качества |

# * объем компонентов крови, применяемых в педиатрической практике определяется отдельным национальным стандартом

# 4.2 Эритроцитная масса

Как для цельной крови за исключениями, перечисленными в таблице

| Параметр, который необходимо проверить | Требования качества (спецификация) | Частота проведения контроля | Кем осуществляется контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем | 280  50 мл | 1% всех доз | Отдел переработки |
| Гематокрит | от 0,65 до 0,75 | 4 дозы в месяц | Лаборатория контроля качества |
| Гемоглобин | Не менее 45 г/доза | 4 дозы в месяц | Лаборатория контроля качества |
| Гемолиз в конце хранения | Не более 0,8 % эритроцитов | 4 дозы в месяц | Лаборатория контроля качества |

# 4.3 Эритроцитная масса с удаленным лейкотромбоцитарным слоем.

Как для цельной крови за исключениями, перечисленными в таблице.

| Параметр, который необходимо проверить | Требования качества (спецификация) | Частота проведения контроля | Кем осуществляется контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем | 250  50 мл | 1% всех доз | Отдел переработки |
| Гематокрит | от 0,65 до 0,75 | 4 дозы в месяц | Лаборатория контроля качества |
| Гемоглобин | Не менее 43 г/доза | 4 дозы в месяц | Лаборатория контроля качества |
| Количество лейкоцитов в дозе* | Не более 1,2  109 | 4 дозы в месяц | Лаборатория контроля качества |
| Гемолиз в конце хранения | Не более 0,8 % эритроцитов | 4 дозы в месяц | Лаборатория контроля качества |

Примечание: * - этому требованию должны соответствовать не менее 75 % обследованных доз.

4.4 Эритроцитная взвесь

Как для цельной крови за исключениями, перечисленными в таблице

| Параметр, который необходимо проверить | Требования качества (спецификация) | Частота проведения контроля | Кем осуществляется контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем | Определяется используемой системой | 1% всех доз | Отдел переработки |
| Гематокрит | от 0,50 до 0,70 | 4 дозы в месяц | Лаборатория контроля качества |
| Гемоглобин | Не менее 45 г/доза | 4 дозы в месяц | Лаборатория контроля качества |
| Гемолиз в конце хранения | Не более 0,8 % эритроцитов | 4 дозы в месяц | Лаборатория контроля качества |

# 4.5 Эритроцитная взвесь с удаленным лейкотромбоцитарным слоем

Как для цельной крови за исключениями, перечисленными в таблице.

| Параметр, который необходимо проверить | Требования качества (спецификация) | Частота проведения контроля | Кем осуществляется контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем | Определяется используемой системой | 1% всех доз | Отдел переработки |
| Гематокрит | от 0,50 до 0,70 | 4 дозы в месяц | Лаборатория контроля качества |
| Гемоглобин | Не менее 43 г/доза | 4 дозы в месяц | Лаборатория контроля качества |
| Количество лейкоцитов в дозе* | Не более 1,2  109 | 4 дозы в месяц | Лаборатория контроля качества |
| Гемолиз в конце хранения | Не более 0,8 % эритроцитов | 4 дозы в месяц | Лаборатория контроля качества |

Примечание: * - этому требованию должны соответствовать не менее 75 % обследованных доз.

# 4.6 Отмытые эритроциты

Аналогично цельной крови за исключениями, указанными в таблице

| Параметр, который необходимо проверить | Требования качества (спецификация) | Частота проведения контроля | Кем осуществляется контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем | Определяется используемой системой | все дозы | Отдел переработки |
| Гематокрит | от 0,65 до 0,75 | все дозы | Лаборатория контроля качества |
| Гемоглобин | Не менее 40 г/доза | все дозы | Лаборатория контроля качества |
| Гемолиз в конце хранения | Не более 0,8 % эритроцитов | все дозы | Лаборатория контроля качества |
| Количество белка в конечной надосадочной жидкости | Не более 0,5 г/доза* | все дозы | Лаборатория контроля качества |

Примечание: * количество белка в конечной надосадочной жидкости должно обеспечить содержание IgA менее 0,2 мг/доза.

# 4.7 Эритроциты, обедненные лейкоцитами

Как для цельной крови за исключениями, перечисленными в таблице.

| Параметр, который необходимо проверить | Требования качества (спецификация) | Частота проведения контроля | Кем осуществляется контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| Остаточные лейкоциты * | Не более 1  106 | 1% всех доз, но не менее 10 доз в месяц | Лаборатория контроля качества |
| Гемоглобин | Не менее 40 г/доза | 1% всех доз, но не менее 4 доз в месяц | Лаборатория контроля качества |
| Гемолиз в конце хранения | Не более 0,8 % эритроцитов | 4 дозы в месяц | Лаборатория контроля качества |

Примечание: * - этому требованию должны соответствовать не менее 90 % обследованных доз.

4.8 Криоконсервированные эритроциты

Как для цельной крови за исключениями, указанными в таблице

| Параметр, который необходимо проверить | Требования качества (спецификация) | Частота проведения контроля | Кем осуществляется контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем | Не менее 185 мл | все дозы | Отдел переработки |
| Гематокрит | от 0,65 до 0,75 | все дозы | Лаборатория контроля качества |
| Гемоглобин (надосадочная жидкость)* | Менее 0,2 г/доза | все дозы | Лаборатория контроля качества |
| Гемоглобин | Не менее 36 г/доза | все дозы | Лаборатория контроля качества |
| Осмолярность | Не менее 340 мосм/л | 1% всех доз, но не менее 4 доз в месяц | Отдел переработки |
| Лейкоциты** | Не более 0,1  109 клеток | 1% всех доз, но не менее 4 доз в месяц | Лаборатория контроля качества |

Примечание: * - окончательный взвешивающий раствор.

** - этому требованию должны соответствовать не менее 75 % обследованных доз.

В отмывающем растворе по окончании процедуры отмывания не должно быть выраженного гемолиза.

# 4.9. Эритроциты, полученные методом афереза

Аналогично цельной крови с дополнениями, указанными в таблице

| Параметр, который необходимо проверить |  | Требования качества (спецификация) | Частота проведения контроля |  | Кем осуществляется контроль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем |  | Определяется используемой системой | 1 % всех доз |  | Отдел переработки |
| Гематокрит |  | от 0,65 до 0,75 | 4 дозы в месяц |  | Лаборатория контроля качества |
| Гематокрит (если добавлен взвешивающий раствор) |  | от 0,50 до 0,70 | 4 дозы в месяц |  | Лаборатория контроля качества |
| Гемоглобин |  | Не менее 40 г/доза | 4 дозы в месяц |  | Лаборатория контроля качества |
| Остаточные лейкоциты (если обеднен лейкоцитами)* |  | Не более 1  106 клеток | 1% всех доз, но не менее 10 доз в месяц |  | Лаборатория контроля качества |
| Гемолиз в конце хранения | Не более 0,8 % эритроцитов |  | 4 дозы в месяц | Лаборатория контроля качества |  |

Примечание: * - этому требованию должны соответствовать не менее 90 % обследованных доз.

# 4.10 Тромбоциты восстановленные из дозы крови

Аналогично цельной крови с дополнениями, указанными в таблице.

| Параметр, который необходимо проверить | Требования качества (спецификация) | Частота проведения контроля | Кем осуществляется контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| HLA или HPA – типирование (когда требуется) | Типирование | По требованию | Лаборатория HLA |
| Объем | Не менее 40 мл | Все дозы | Отдел переработки |
| Тромбоциты* | Не менее 60  109 /эквивалент одной дозы крови | 1% всех доз, но не менее 10 доз в месяц | Лаборатория контроля качества |
| Лейкоциты* - до удаления лейкоцитов |  |  |  |
| а. КТ из ОТП | Не более 0,2  109 /эквивалент одной дозы крови | 1% всех доз, но не менее 10 доз в месяц | Лаборатория контроля качества |
| б. КТ из ЛТС | Не более 0,05  109 /эквивалент одной дозы крови | 1% всех доз, но не менее 10 доз в месяц |  |
| Лейкоциты** - после удаления лейкоцитов | Не более 0,2  106 /эквивалент одной дозы крови | 1% всех доз, но не менее 10 доз в месяц | Лаборатория контроля качества |
| рН*** (при +22 °С) в конце рекомендованного срока хранения | от 6,8 до 7,4 | 1% всех доз, но не менее 4 доз в месяц | Лаборатория контроля качества |

Примечание: * - этому требованию должны соответствовать не менее 75 % обследованных доз;

** - этому требованию должны соответствовать не менее 90 % обследованных доз;

*** - измерение рН предпочтительно проводить в закрытой системе во избежание выхода СО2. Измерение может быть выполнено при любой температуре, и значение расчетным методом конвертировано применительно к рН +22 °С. Другие пределы рН могут применяться, если при конкретном методе приготовления и хранения тромбоцитов будет приемлемый прирост тромбоцитов in vivo. Если срок хранения тромбоцитов не превышает трех суток - измерение рН может не проводиться.

Демонстрация феномена «метели», основанного на рассеянии света движущимися тромбоцитами нормальной морфологии, может выполняться или как часть процедуры контроля качества или как обычная составляющая выдачи и переливания этого компонента.

# 4.11 Тромбоциты, полученные методом афереза

Аналогично цельной крови с дополнениями, указанными в таблице

| Параметр, который необходимо проверить | Требования качества (спецификация) | Частота проведения контроля | Кем осуществляется контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем | Не менее 40 мл на 60  109 тромбоцитов | Все дозы | Отдел переработки |
| Тромбоциты* | Не менее 200  109 / доза | 1% всех доз, но не менее 10 доз в месяц | Лаборатория контроля качества |
| Лейкоциты* - после удаления лейкоцитов | Не более 1,0  106 / доза | 1% всех доз, но не менее 10 доз в месяц | Лаборатория контроля качества |
| HLA или HPA – типирование (когда требуется) | Типирование | По требованию | Лаборатория HLA |
| рН*** (при +22 °С) в конце рекомендованного срока хранения | от 6,8 до 7,4 | 1% всех доз, но не менее 4 доз в месяц | Лаборатория контроля качества |

Примечание: * - этому требованию должны соответствовать не менее 90 % обследованных доз. При использовании некоторых аппаратов содержание остаточных лейкоцитов может быть значительно ниже;

** - измерение рН предпочтительно проводить в закрытой системе во избежание выхода СО2. Измерение может быть выполнено при любой температуре, и значение расчетным методом конвертировано применительно к рН +22 °С. Другие пределы рН могут применяться, если при конкретном методе приготовления и хранения тромбоцитов будет приемлемый прирост тромбоцитов in vivo. Если срок хранения тромбоцитов не превышает трех суток - измерение рН может не проводиться.

Демонстрация феномена «метели», основанного на рассеянии света движущимися тромбоцитами нормальной морфологии, может выполняться или как часть процедуры контроля качества или как обычная составляющая выдачи и переливания этого компонента.

# 4.12 Свежезамороженная плазма

| Параметр, который необходимо проверить | Требования качества (спецификация) | Частота проведения контроля | Кем осуществляется контроль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABO, Rh (D)* | Типирование | Все дозы | Лаборатория серологии |  |
| Анти-ВИЧ 1&2 и р24* | Негативный в одобренном скрининг-тесте | Все дозы | Лаборатория скрининга |  |
| HBsAg* | Негативный в одобренном скрининг-тесте | Все дозы | Лаборатория скрининга |  |
| Анти-ВГС* | Негативный в одобренном скрининг-тесте | Все дозы | Лаборатория скрининга |  |
| Сифилис* | Негативный в скрининг-тесте | Все дозы | Лаборатория скрининга |  |
| Объем | Заявленный объем  10 % объема без антикоагулянта | все дозы |  | Отдел переработки |
| Фактор VIII:С | Не менее 70% исходного уровня | Каждые два месяца. а) пул из шести доз разных групп крови в течение первого месяца хранения. б) пул из шести доз разных групп крови в течение последнего месяца хранения. |  | Лаборатория контроля качества |
| Остаточные клетки** | Эритроциты - не более 6  109 /л; Лейкоциты - не более 0,1  109 /л; Тромбоциты - не более 50  109 /л. | 1% всех доз, но не менее 4 доз в месяц |  | Лаборатория контроля качества |
| Целость контейнера | Не должно быть протекания в любой части контейнера (визуальный контроль после давления плазмоэкстрактора) до замораживания и после оттаивания | Все дозы |  | Отдел переработки и получающая лаборатория |
| Визуальные изменения | Не должно быть аномального цвета или видимых сгустков | Все дозы |  | - “ - |

Примечание: * - если исследование не выполнено при контроле качества цельной крови, из которой получена плазма

** - клетки подсчитываются до замораживания. Возможно снижение пороговых величин при включении в протокол процедур элиминации клеток

Если свежезамороженная плазма регулярно используется как сырьё для получения иного компонента, чем фактор VIIIс, необходимо проводить соответствующие определения с использованием репрезентативных образцов доз для того, чтобы поддерживать эффективность процедуры заготовки плазмы.

# 4.13. Криопреципитат

Аналогично свежезамороженной плазме с дополнениями, указанными в таблице.

| Параметр, который необходимо проверить | Требования качества (спецификация) | Частота проведения контроля | Кем осуществляется контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем | От 10 до 20 мл | Все дозы | Отдел переработки |
| Фактор VIIIc | Не менее 70 МЕ/доза | Каждые два месяца. а) пул из шести доз разных групп крови в течение первого месяца хранения. б) пул из шести доз разных групп крови в течение последнего месяца хранения. | Лаборатория контроля качества |
| Фибриноген | Не менее 140 мг/доза | 1% всех доз, но не менее 4 доз в месяц | Лаборатория контроля качества |

Примечание: Если криопреципитат регулярно используется для получения других препаратов, нежели фактор VIIIc, процедуры контроля дополняются другими исследованиями, позволяющими оценить эффективность производства.

# 4.14 Криосупернатантная плазма

Помимо исследований при контроле качества свежезамороженной плазмы

| Параметр, который необходимо проверить | Требования качества (спецификация) | Частота проведения контроля | Кем осуществляется контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем | Отклонение от исходного объема не более 10 %. | Все дозы | Отдел переработки |

# 4.15 Криоконсервированные тромбоциты, полученные методом афереза

Как для тромбоцитов, полученных методом афереза с дополнениями, перечисленными в таблце.

| Параметр, который необходимо проверить | Требования качества (спецификация) | Частота проведения контроля | Кем осуществляется контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем | От 50 до 200 мл | Все дозы | Отдел переработки |
| Количество тромбоцитов | Не менее 40% от содержания до замораживания | Все дозы | Лаборатория контроля качества |
| Остаточные лейкоциты | Не более 0,2  106 на 60  109 тромбоцитов | Все дозы | Лаборатория контроля качества |

# 4.16. Гранулоциты, полученные методом афереза

Как для цельной крови с дополнениями, перечисленными в таблице

| Параметр, который необходимо проверить | Требования качества (спецификация) | Частота проведения контроля | Кем осуществляется контроль |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем | Не более 500 мл | Все дозы | Отдел переработки |
| Количество гранулоцитов | Более 10  109 в дозе | Все дозы | Отдел переработки |